## Slide 1: Troubleshooting v separaci PAU na koloně ZORBAX Eclipse PAH
Předmět: Kapalinová chromatografie v analýze potravin a přírodních produktů
4. 4. 2019
Veronika Vondrášková

## Slide 2: Původní metoda
Typ kolony: | SUPELCOSILTM LC-PAH (250 mm x4,6 mm x 5 µm)
Složení mobilní fáze: | voda, acetonitril
Objem nástřiku: | 20 l
Teplota kolony: | 35 °C
Doba analýzy: | 29,5 min
Čas (min) | A: acetonitril B: voda (%) | Průtok m. f. (ml/min)
0 | 55 A, 45 B | 1
20 | 100 A, 0 B | 1
28 | 100 A, 0 B | 1
Post time | 6 min | 1
PHE
AN
FLT
PY
BaA
CHR
BbFA
BkFA
BaP
DBahA
BghiP
IP
NA
ACE
FLN
cíl práce:
  Optimalizace metody pro stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) pomocí extrémně vysokotlaké kapalinové chromatografie ve spojení s fluorescenčním detektorem (UHPLC-FLD)

## Slide 3: UHPLC-FLD (Agilent 1290 Infinity II)
Studie: Yu, L.; Cui, Z.; Cao, Y.; Zhang, J.; Su, H. Investigation of 15 Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Selected Medicinal Herbs Used as Health Food Additives by Ultra-Performance Liquid Chromatography. J. Liq. Chromatogr.& Related 2015, 38 (20), 1783–1788.
Výchozí separační podmínky | 
Typ kolony: | Agilent Eclipse PAH (100 mm x 2,1 mm x 1,8 m)
Složení mobilní fáze: | voda, acetonitril
Objem nástřiku: | 10 l
Teplota kolony: | 25 °C
Doba analýzy: | 14 min
Gradientová eluce |  | 
Čas (min) | A: acetonitril B: voda (%) | Průtok m. f. (ml/min)
0 | 50 A, 50 B | 0,35
9 | 100 A, 0 B | 0,35
14 | 50 A, 50 B | 0,35
Post time | 4 min | 0,35
Optimalizovaná metoda

## Slide 4: Chromatografický záznam separace PAU – kolona (A)
Analyty: NA (1), AC (2), FL (3), PHE (4), AN (5), FA(6), PY (7), BaA (8), CHR (9), BbFA (10), BkFA (11), BaP (12), IP (13), DBahA (14), BghiP (15)
Studie:
14 min  15 PAU
14 min  pouze 12 PAU

## Slide 5: Optimalizace separačních podmínek
Testované parametry:
  Složení mobilní fáze a rychlost gradientu
  Rychlost průtoku mobilní fáze
  Teplota kolony
  Objem nástřiku
Podmínky detekce:
Multiemise |  | 
Sledované analyty | Excitační vlnová délka (nm) | Emisní vlnová délka (nm)
Naph, Ace, Fln, Phe, Ant, Flt, Pyr, BaA, CHR, BbF, BkF, BaP, DBahA, BghiP, IcdP | 260 | 350, 370, 420, 500
Separace problémových analytů (Ace a Fln)
Zkrácení doby analýzy

## Slide 6: Složení počáteční mobilní fáze
40:60
45:55
50:50
40:60
60:40
AcN:H2O [%]
Chromatografický záznam separace 15 PAU – standard NIST 2

## Slide 7: Gradient
6 min
7 min
8 min
9 min
10 min
Chromatografický záznam separace 15 PAU – standard NIST 2

## Slide 8: Teplota kolony
25 °C
30 °C
20 °C
35 °C
Chromatografický záznam separace 15 PAU – standard NIST 2

## Slide 9: Objem nástřiku
1 µl
2 µl
10 µl
5 µl
Chromatografický záznam separace 15 PAU – standard NIST 2

## Slide 10: Vybrané podmínky separace
Gradientová eluce:
Typ kolony: | Zorbax Eclipse PAH (100 mm x 2,1 mm x 1,8 m)
Složení mobilní fáze: | voda, acetonitril
Objem nástřiku: | 5 l
Teplota kolony: | 20 °C
Doba analýzy: | 21 min
Čas (min) | A: AcN B: H2O (%) | Průtok m. f. (ml/min)
0 | 40 A, 60 B | 0,4
8 | 100 A, 0 B | 0,4
15 | 100 A, 0 B | 0,4
17 | 40 A, 60 B | 0,4
Post time | 4 min | 0,4

## Slide 11: Vybrané podmínky separace
Chromatografický záznam separace 15 PAU – standard NIST 2
Podmínky detekce:
  převzaty z metody pro HPLC-FLD (zesílení fotonásobiče 10 PmtGain)
ACE

## Slide 12: Chromatografický záznam 15 PAU – STD 2 (3.16-83.08 ng/ml)
PHE
AN
FLT
PY
BaA
CHR
BbFA
BkFA
BaP
DBahA
BghiP
IP
NA
ACE
FLN
Peaky navíc

## Slide 13: Chromatografický záznam měření (únor/březen)
MeOH
STD XY
STD 2 NIST PAU

## Slide 14: Chromatografický záznam měření (duben)
STD 2 NIST PAU 1. nastrik
STD 2 NIST PAU 2.nastrik
STD 2 NIST PAU 3.nastrik
STD 2 NIST PAU 4.nastrik

## Slide 15: Promývání kolony I
Směr | Rozpouštědlo | Čas | Průtok
 | Směs vody a acetonitrilu (95/5, v/v) | 30 min | 0,1 ml/min
 | Acetonitril |  | 
 | Methanol |  | 
 | Isopropanol |  | 
 | Hexan |  | 
PHE
AN
FLT
PY
BaA
CHR
BbFA
BkFA
BaP
DBahA
BghiP
IP
Chromatografický záznam separace 15 PAU – standard NIST 2

## Slide 16: Promývání kolony II
promývání isopropanolem (0.1 ml/min, 35 °C) po dobu 18 hod.
promývání isopropanolem (0.1 ml/min, 35 °C) po třech dnech

## Slide 17: Chromatografický záznam 15 PAU po promyti– STD 2 (3.16-83.08 ng/ml)
PHE
AN
FLT
PY
BaA
CHR
BbFA
BkFA
BaP
DBahA
BghiP
IP
Koeluce ACE & FL
NA
reklamace