## Tolerance
TOLERANCE ODMĚRNÉHO NÁDOBÍ
Odměrné baňky ČSN ISO 1042 (1994)
Jmenovitý objem |  |  | Povolená tolerance objemu
(mL) |  |  | (mL)
|  |  | třída A |  | třída B
5 |  |  | 0.025 |  | 0.05
10 |  |  | 0.025 |  | 0.05
25 |  |  | 0.04 |  | 0.08
50 |  |  | 0.06 |  | 0.12
100 |  |  | 0.1 |  | 0.2
200 |  |  | 0.15 |  | 0.3
250 |  |  | 0.15 |  | 0.3
500 |  |  | 0.25 |  | 0.5
1000 |  |  | 0.4 |  | 0.8
2000 |  |  | 0.6 |  | 1.2
Nedělené pipety ČSN 70 4119 (1986)
Jmenovitý objem |  |  | Povolená tolerance
(mL)
(mL) |  | Třída přesnosti A |  | Třída přesnosti B
0.5 |  |  | 0.005 |  | 0.01
1 |  |  | 0.008 |  | 0.015
2 |  |  | 0.01 |  | 0.02
5 |  |  | 0.015 |  | 0.03
10 |  |  | 0.02 |  | 0.04
20 |  |  | 0.03 |  | 0.06
25 |  |  | 0.03 |  | 0.06
50 |  |  | 0.05 |  | 0.1
100 |  |  | 0.08 |  | 0.15
200 |  |  | 0.1 |  | 0.2
Dělené pipety ČSN 70 4120 (1986)
Jmenovitý objem |  | Hodnota dílku |  | Povolená tolerance pro celkový objem
nebo každý dílčí objem pipet (mL)
(mL) |  |  | (mL) | Třída přesnosti A |  | Třída přesnosti B
1 |  |  | 0.01 |  | 0.006 |  | 0.01
2 |  |  | 0.02 |  | 0.01 |  | 0.02
5 |  |  | 0.05 |  | 0.03 |  | 0.05
10 |  |  | 0.1 |  | 0.05 |  | 0.1
25 |  |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.2
25 |  |  | 0.2 |  | - |  | 0.2
Byrety, mikrobyrety DIN 12700, ČSN 704130
Jmenovitý objem |  | Dělení objemu |  | Povolená tolerance pro celkový objem
nebo každý dílčí objem pipet (mL)
(mL) |  |  | (mL) | Třída přesnosti A |  | Třída přesnosti B
1 |  |  | 0.01 |  | 0.01
2 |  |  | 0.01 |  | 0.01
5 |  |  | 0.02 |  | 0.01
10 |  |  | 0.05 |  | 0.03 |  | 0.05
25 |  |  | 0.1 |  | 0.05 |  | 0.1
50 |  |  | 0.1 |  | 0.08 |  | 0.1
100 |  |  | 0.2 |  | 0.12 |  | 0.2
Odměrné válce Část 1: Odměrné válce se stupnicí ČSN 70 4102-1(1995)
Jmenovitý objem |  |  | Dělení stupnice |  | Povolená tolerance
(ml) |  |  | (ml) |  | (ml)
5 |  |  | 0.1 |  |  | ± 0,1
10 |  |  | 0.2 |  |  | ± 0,2
25 |  |  | 0.5 |  |  | ± 0,5
50 |  |  | 1 |  |  | ± 1
100 |  |  | 1 |  |  | ± 1
250 |  |  | 2 |  |  | ± 2
500 |  |  | 5 |  |  | ± 5
1000 |  |  | 10 |  |  | ± 10
2000 |  |  | 20 |  |  | ± 20
Odměrné válce Část 2:
Válce s kruhovými dělícími čárkami ČSN 70 4102-2 (1995)
Jmenovitý objem |  |  | Dělení stupnice |  | Povolená tolerance
(ml) |  |  | (ml) |  | (ml)
5 |  |  | 0.1 |  |  | ± 0,05
10 |  |  | 0.2 |  |  | ± 0,1
25 |  |  | 0.5 |  |  | ± 0,25
50 |  |  | 1 |  |  | ± 0,5
100 |  |  | 1 |  |  | ± 0,5
250 |  |  | 2 |  |  | ± 1
500 |  |  | 5 |  |  | ± 2,5
1000 |  |  | 10 |  |  | ± 5
2000 |  |  | 20 |  |  | ± 10
toleranční intervaly odměrného nádobí mají trojúhelníkové rozdělení a standardní nejistotu tedy vypočítáme vydělením tolerance odmocninou ze šesti
u="tol" /√6

## Roztažnost
TEPELNÉ VLASTNOSTI KAPALIN 1
je teplotní součinitel objemové roztažnosti
| Kapalina |  | b.103 [K-1]
| aceton |  | 1.49
| benzen |  | 1.23
| diethylether |  | 1.62
| ethylalkohol |  | 1.1
| glycerin |  | 0.5
| chlorid uhličitý |  | 1.22
| chloroform |  | 1.28
| kyselina octová |  | 1.07
| methylalkohol |  | 1.2
| pentan |  | 1.54
| sirouhlík |  | 1.18
| toluen |  | 1.11
| voda |  | 0.207
| xylen |  | 0.99
Literatura:
| 1. | Brož J., Roskovec V., Valouch M.: Fyzikální a matematické tabulky.
SNTL, Praha 1980, str. 66.
u_"roztažnost" =(V∙ΔT∙β)/√3

## ředění (sem. 3)
Instrukce jsou uvedeny poznámkách, které se vyvolají umístěním kurzoru na červenou značku buňky
Stanovení nejistoty objemu a ředění
pro výpočet nejistoty měření dle ISO1,2
| Stanovení nejistoty objemu V1 |  |  | Pipeta 10 ml
| Vstupy |  |  | Hodnota | u | u2
| Objem (ml) |  |  | 10
| Tolerance (ml) ± |  |  | 0.02 | 0.008165 | 6.6667e-05
| Opakovatelnost doplnění, směrodatná odchylka |  |  | 0.012 | 0.012 | 0.000144
| Roztažnost (K-1) | voda | 0.000207 | 0.0012 | 0.020785 | 0.000432
|  | methanol | 0.0012 |  | SUM | 0.00064267
| Kolísání teploty ± °C |  |  | 3 | SQRT | 0.025351
|  |  |  | Nejistota u(V1) | 0.025351
|  |  |  | Nejistota u(V1)/V1 | 0.0025351
| Stanovení nejistoty objemu V2 |  |  | Odměrná baňka 100 ml
| Vstupy |  |  | Hodnota | u | u2
| Objem (ml) |  |  | 100
| Tolerance (ml) ± |  |  | 0.1 | 0.040825 | 0.0016667
| Opakovatelnost doplnění, směrodatná odchylka |  |  | 0.024 | 0.024 | 0.000576
| Roztažnost (K-1) | voda | 0.000207 | 0.0012 | 0.20785 | 0.0432
|  | methanol | 0.0012 |  | SUM | 0.045443
| Kolísání teploty ± °C |  |  | 3 | SQRT | 0.21317
|  |  |  | Nejistota u(V2) | 0.21317
|  |  |  | Nejistota u(V2)/V2 | 0.0021317
Ředění f = V2/V1
| V1 | 10
| V2 | 100
| Nejistota u(V1)/V1 | 0.0025351 | 6.4267e-06
| Nejistota u(V2)/V2 | 0.0021317 | 4.5443e-06
|  | SUM | 1.0971e-05
|  | SQRT | 0.0033122
|  | f = V2/V1 | 10
|  | u(f)/f | 0.0033122
Literatura:
1. Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement. ISO, Geneva l993.
2. Kvalimetrie 11. Stanovení nejistoty analytického měření. Eurachem -ČR, Praha 2001.
ISBN 80-901868-9-0
Překlad Quantifying Uncertainty in Analytical Measurement.Measurement. 2nd Edition (2000)
EURACHEM/CITAC, http://www.eurachem.ul.pt/guidesanddocuments.htm
Note on E10: V příslušných normách uváděno jako "nejvyšší dovolená chyba objemu" viz list "Tolerance". Použijeme trojúhelníkové rozdělení.
Note on E11: Získáme typicky desetinásobným naplněním nádobí vodou a vážením, rozptýlení hodnot charakterizujeme směrodatnou odchylkou.
Note on E14: Kolísání teploty lze obvykle charakterizovat rovnoměrným rozdělením. V případě údaje s 95% spolehlivostí je možné předpokládat normální rozdělení a dělit 1,96.
Note on G8: Vliv jednotlivých příspěvků na nejistotu objemu má charakter aditivního vztahu, a je tedy výsledná nejistota součtem čtverců jednotlivých standardních nejistot.
EURACHEM-ČR
Metodický list 1

## příklad 1 - koncentrace
Stanovení nejistoty kalibračního roztoku pesticidu
| V / mL | tolerance / mL | opakovatelnost doplnění / mL
pipeta | 10 | 0.02 | 0.012
odměrka | 100 | 0.1 | 0.024
1. Nejistota ředění u(f)
| V | u | urel
pipeta (1) | 10 | 0.025351 | 0.2535% | (doplnit podle listu "ředění" )
odm. baňka (2) | 100 | 0.21317 | 0.2132%
model ředění: | f = V1 / V2
vztah pro výpočet u(f): | u(f) = f * odmocnina (urel(V1)^2 + urel(V2)^2)
| f | u(f) | urel(f)
| 0.1 | 0.00033122 | 0.3312%
2. Nejistota koncentrace zásobního roztoku
rzás | 1000 | mg/l
tol | 2 | mg/l | (údaj o toleranci není blíže specifikován, předpokládám rovnomerné r.)
u(rzás) | 1.1547 | mg/l
urel | 0.1155%
3. Nejistota koncentrace zředěného roztoku
Model měření
nejistota u(cpest) se tedy vypočítá jako (doplňte obecný vztah):
u(rpest) =
... a vypočítejte: | r pest | 100 | mg/l
| u(rpest) | 0.35077 | mg/l
4. Koncentrace zředěného roztoku pesticidu
| 100 | ± | 0.70155 | mg/l
(k=2)
Kalibrační roztok pesticidu v methanolu je připravován ze zásobního methanolického roztoku desetinásobným naředěním methanolem, a to přenesením 10 ml podílu pipetou do 100 ml odměrné baňky. Dodavatel udává koncentraci zásobního roztoku rovnu 1000 ± 2 mg/l. Teplota v laboratoři kolísá v rozmezí 3 stupňů okolo 20 °C, koeficient roztažnosti methanolu je 1,2.10-3 K-1. Údaje výrobce o toleranci odměrného nádobí a výsledky experimentů stanovení opakovatelnosti doplnění nádobí po značku vážením, jako výběrové sm. odchylky, shrnuje následující tabulka.
Vypočtěte koncentraci pesticidu v kalibračním roztoku včetně rozšířené nejistoty (k=2).
ϱ_"pest" =ϱ_"zás" ∙V_10/V_100 =ϱ_"zás" ∙f
ϱ_"pest" ∙√((u_(rel,ϱ(zás))^2+u_(rel,f)^2 ) )

## stand_roztok
Standardní roztok
A. | Spefikace výrobce: |  | c = | 1000 | ± | 2 | mg/L
|  | neznáme, jakého druhu je údaj za |  |  | ±
potom předpokládáme ROVNOMĚRNÉ rozdělení
B. | Spefikace výrobce: |  | c = | 1000 | ± | 2 | mg/L | (k=1)
jedná se přímo standardní nejistotu!!!!
u(x)=a/√3
u(c)=2/√3=1,2 mg/L
u_r (c)=u(c)/c=1,2/1000=0,0012

## kalibrační roztoky
Kalibrační roztoky
| veličina | hodnota [mL] | stu [mL] | Rsu
1 | V_1 | 1 | 0.0040415 | 0.4041%
2.5 | V_2.5 | 2.5 | 0.0086603 | 0.3464%
5 | V_5 | 5 | 0.023094 | 0.4619%
7.5 | V_7.5 | 7.5 | 0.034641 | 0.4619%
10 | V_10 | 10 | 0.043301 | 0.433%
| V_50 | 50 | 0.057735 | 0.1155%
| V_1000 | 1000 | 0.34641 | 0.03464%
|  | hodnota [mg/L] | stu [mg/L] | tol
| r_stand | 1000 | 1.7321 | 3
Rovnice měření
|  | hodnota | stu | Rsu | c_stand | V_1 | V_10 | V_50 | V_1000
| r_stand | 1000 | 1.7321 | 0.1732% | 1001.7321 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
| V_1 | 1 | 0.0040415 | 0.4041% | 1 | 1.004 | 1 | 1 | 1
10 | V_10 | 10 | 0.043301 | 0.433% | 10 | 10 | 10.0433 | 10 | 10
| V_50 | 50 | 0.057735 | 0.1155% | 50 | 50 | 50 | 50.0577 | 50
| V_1000 | 1000 | 0.34641 | 0.03464% | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000.3464
| r_10 | 0.2 | 0.0012575 | 0.6288% | 0.20035 | 0.20081 | 0.20087 | 0.19977 | 0.19993 | hodnota
|  |  | (k=1) |  | 0.00034641 | 0.00080829 | 0.00086603 | -0.00023067 | -6.9258e-05 | diff
podle změn zelené buňky se doplní aktualní data do oranžových buňek |  |  |  |  | 1.2e-07 | 6.5333e-07 | 7.5e-07 | 5.321e-08 | 4.7967e-09 | diff2
[9 empty] | 1.5813e-06 | suma
[5 empty] | 7.588% | 41.32% | 47.43% | 3.365% | 0.3033% | index
|  | value | stu | Rsu
| r_1 | 0.02 | 0.00012185 | 0.6092%
| r_2.5 | 0.05 | 0.00028628 | 0.5726%
| r_5 | 0.1 | 0.00064897 | 0.649%
| r_7.5 | 0.15 | 0.00097346 | 0.649%
| r_10 | 0.2 | 0.0012575 | 0.6288%
V přiložené tabulce jsou uvedeny pipetované objemy připraveného pracovního roztoku kovového iontu, které byly pipetovány do 50 mL odměrné baňky za účelem přípravy kalibračních roztoků. Pracovní roztok vznikl ředěním standardního roztoku v poměru 1:1000 (1 mL do 1000 mL odměrné baňky). V tabulce jsou rovněž uvedeny standardní nejistoty pipetovaných objemů, 50 mL odměrné baňky a 1000 mL odměrné baňky, které byly odhadnuty standardním postupem. Koncentrace standardního roztoku je výrobcem uváděna jako (10003) mg/L. Vypočtěte koncentrace kalibračních roztoků a jejich standardní nejistoty.
ϱ_i=ϱ_"zás" ∙V_1/V_1000 ∙V_i/V_50

## příklad 2 - titrace
Titrace peroxidu vodíku manganometricky
zpracováno podle Analyst 127, 140 (2002)
Napište a vyčíslete chemickou rovnici reakce manganistanu s peroxidem vodíku v kyselém prostředí.
5 H2O2 + 2 MnO4 - + 6 H+ → 5 O2 + 2 Mn2+ + 8 H2O
Ze vztahu mezi látkovými množstvními v chemické reakci odvoďte "rovnici měření", tedy
vztah mezi hledaným obsahem peroxidu vodíku ve vzorku v hmotnostních procentech
a všemi zadanými údaji
Vstupní veličiny |  |  | hodnota | stu | Rsu |  | ms [g] | V100 [mL] | V10 [mL] | VMnO4 [mL] | cMnO4 [mol/L] | MH2O2 [g/mol]
navážka |  | ms [g] | 10 | 0.0001 | 0.001% |  | 10.0001 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
objem 100 |  | V100 [mL] | 100 | 0.2 | 0.2% |  | 100 | 100.2 | 100 | 100 | 100 | 100
objem pipety |  | V10 [mL] | 10 | 0.02 | 0.2% |  | 10 | 10 | 10.02 | 10 | 10 | 10
konec titrace |  | VMnO4 [L] | 0.01765 | 3e-05 | 0.17% |  | 0.01765 | 0.01765 | 0.01765 | 0.01768 | 0.01765 | 0.01765
konc. KMnO4 |  | cMnO4 [mol/L] | 0.02 | 6e-05 | 0.3% |  | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02006 | 0.02
mol. hmotnost |  | MH2O2 [g/mol] | 34.0147 | 0.000436 | 0.001282% |  | 34.0147 | 34.0147 | 34.0147 | 34.0147 | 34.0147 | 34.0151
| wH2O2 | % | 3.0018 | 0.013382 | 0.4458% |  | 3.0018 | 3.0078 | 2.9958 | 3.0069 | 3.0108 | 3.0018 | hodnota
[7 empty] | -3.0018e-05 | 0.0060036 | -0.0059916 | 0.0051022 | 0.0090054 | 3.8477e-05 | diff
[7 empty] | 9.0106e-10 | 3.6043e-05 | 3.5899e-05 | 2.6032e-05 | 8.1097e-05 | 1.4805e-09 | diff2
[12 empty] | 0.00017907 | suma(diff2)
[6 empty] | index | 0.0005032% | 20.13% | 20.05% | 14.54% | 45.29% | 0.0008267% | 100%
| Výsledek | 3.0018 | ± | 0.026764 | (%)
(k=2)
Zahrnutí opakovatelnosti do výsledku:
| fopak | 1
| u(fopak) | 0.01
| urel(fopak) | 1%
rovnice měření: |  | wopak = w * fopak
| wH2O2 , opak | 3.0018 | ± | 0.065731 | (%)
(k=2)
Stanovení peroxidu vodíku probíhá podle následujícího experimentálního schématu:
Navážka 10,000 g kapalného vzorku se převede do 100 mL odměrné baňky a doplní se po značku. Odpipetuje se 10 mL alikvotního podílu, zředí asi na 50 mL v titrační baňce a titruje se roztokem KMnO4 do slabě růžového zbarvení. Experimentální data jsou uvedena v tabulce.
Vypočtěte hmotnostní obsah peroxidu vodíku spolu s rozšířenou nejistotou (k=2).
Při odhadu nejistot předpokládejte, že objemové operace (doplňování odměrné baňky, pipetování) mají (kombinovanou) relativní standardní nejistotu 0,2 %. Nejistota spotřeby titračního činidla činí 1 kapku, tj. 0,03 mL. Nejistota koncentrace titračního činidla je 0,3 %. Hmotnostní operace mají nejistotu 0,0001 mg.
%(m⁄m)_("H" _"2" "O" _"2" )=(5/2∙c(〖"MnO" 〗_"4" ^"-" )∙V(〖"MnO" 〗_"4" ^"-" )∙M("H" _"2" "O" _"2" )∙V_100/V_10 )/m_"vz" ∙100 %

## opakovatelnost
NEJISTOTY ZÁKLADNÍCH OPERACÍ
Validace přístroje
Instrumentální signál jako vstupní veličina
Opakovatelnost měření absorbance, plochy píku v chromatografii, výsky vlny v polarografii, atd.
Měříme stabilní roztok známého analytu nezávislým měřením
např. měření K2CrO4 v alkalickém prostředí při dané vlnové délce
| měření č. | absorbance, A
| 1 | 0.254
| 2 | 0.258
| 3 | 0.251
| 4 | 0.254
| 5 | 0.253
| 6 | 0.257
| 7 | 0.256
| 8 | 0.25
| 9 | 0.256
| 10 | 0.255
| počet | 10
| průměr | 0.2544
| směr. odchylka | 0.0025473
Validace metody
opakovatelnost za podmínek opakovatelnosti (krátký časový interval, stejný analytik, stejný přístroj, stejný vzorek)
| měřění č. | wPb
| 1 | 24.8
| 2 | 24.9
| 3 | 25
| 4 | 24.8
| 5 | 24.7
| 6 | 25.1
| 7 | 25.1
| 8 | 24.9
| 9 | 24.9
| 10 | 25
| průměr | 24.92
opakovatelnost | std | 0.13166
| Rsd | 0.5283%
[5 empty] | hodnota | stu
| opakovatelnost v rovnici měření: |  |  | faktor opakovatelnosti, fopak | 1 | std
|  | y | výstupní veličina
|  | xi | vstupní veličiny

## absorbance
Nejistota měřené absorbance
Údaje producenta přístroje
|  |  |  | tol |  | ui | I | % total
| instrumentální správnost |  |  | 0.005 | [A.U.] | 0.0028868 | (1) | 52.36%
| instrumentální reprodukovatelnost |  |  | 0.002 | [A.U.] | 0.0011547 | (2) | 8.377%
Validace přístroje
| opakovatelnost měření |  |  |  |  | 0.0025 | (3) | 39.27%
(n=10)
|  | u(ABS) | 0.0039896
u("typ B" )="tol" /√3
u("ABS" )=√(u_1^2+u_2^2+u_3^2 )