## Slide 1: Význam odplynění MF
„Pochopení toho, jak se vyvíjely přístupy k odplyňování, je užitečné při řešení problémů s pumpami a detekcí, při navrhování nových metod a při zvažování aktualizací starších metod, které se používají již desítky let.“ – Dwight R. Stoll, Ph.D., Gustavus Adolphus College (Vysoká škola Gustava Adolfa)
https://www.chromatographyonline.com/view/the-evolution-of-lc-troubleshooting-degassing

## Slide 2: Proč se věnovat odplynění MF
Nejvíce se bubliny řeší v souvislosti s pumpami
V nejhorších případech může plynová bublina způsobit selhání jednoho nebo obou zpětných ventilů nízkotlaké v pumpě, což způsobí velmi nepravidelný nebo žádný průtok
Pokud se bubliny vytvoří v optické průtokové cele (například ultrafialové (UV-VIS) nebo fluorescenční), může to vést k nestabilním základním liniím
V současné době v systémech inline vakuové odplyňování Sonikace a offline odplyňování stále užitečné

## Slide 3: Kde se vezmou bubliny v mobilní fázi
1. Mísení rozpouštědel
Dvě rozpouštědla se spojí a vytvoří směs, která má nižší rozpustnost plynu než jednotlivá rozpouštědla samostatně
  To je nejproblematičtější u čerpadel, která používají konstrukci „nízkotlakého míchání“ (low-pressure pump) → Jednotlivé složky rozpouštědla se spojují za podmínek atmosférického tlaku, oproti tomu vysokotlaké čerpadlo zajistí sílu potřebnou k protlačení směsi zbytkem LC systému
Graf ukazuje rozpustnost plynného kyslíku při teplotě 25 °C a atmosférickém tlaku ve vodě (A) a ethanolu (B). Při smíchání stejného množství vody a ethanolu obsahuje roztok množství O2 odpovídající bodu C, ale roztok je kyslíkem nasycený už v bodě D. Rozdíl v množství O2 mezi body C a D pozorujeme jako bubliny. Totéž se děje u směsí vody s metanolem a vody s acetonitrilem s ohledem na rozpustnost kyslíku v rozpouštědlech.
https://www.shimadzu.com/an/service-support/technical-support/analysis-basics/lib/lctalk/s5/02.html

## Slide 4: Kde se vezmou bubliny v mobilní fázi
1. Mísení rozpouštědel
Objem plynu, který se uvolní smísením rozpouštědel
  Pro směsi methanolu nebo acetonitrilu s vodou → objemy mohou být až kolem 60 μl plynu na mililitr směsného rozpouštědla
  Tyto objemy se zhruba maximalizují kolem 50:50 směsi organického rozpouštědla a vody
Plyn uvolňovaný z různých směsí rozpouštědel běžně používaných v LC
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0021967300899732

## Slide 5: Kde se vezmou bubliny v mobilní fázi
2. Zvýšení teploty rozpouštědla
Rozpustnost plynů se postupně snižuje s rostoucí teplotou, což vede k nadbytku rozpuštěného plynu, který tvoří bubliny
Jedná se o stejný princip, který způsobuje intenzivnější tvorbu plynného CO2 při zahřívání nealkoholických nápojů před otevřením
Vzhledem k tomu, že vzduch obsahuje 20 % O2 a 78 % N2, je při působení vzduchu množství rozpuštěného O2 a N2 přibližně 0,2, resp. 0,8 násobkem uvedené hodnoty
https://www.shimadzu.com/an/service-support/technical-support/analysis-basics/lib/lctalk/s5/021.html
Vliv teploty na množství rozpuštěného CO2, O2, N2 a He ve vodě (při parciálním tlaku 1 atm)

## Slide 6: Kde se vezmou bubliny v mobilní fázi
3. Snížení tlaku
Čím vyšší je tlak plynu (parciální tlak), tím více se plyn rozpouští v kapalině
Naopak, pokud je plyn při nasycené rozpustnosti pod vysokým tlakem, při snížení tlaku se budou tvořit bubliny
Vliv tlaku (parciálního tlaku) na rozpustnost O2 v 1 ml vody (při 25 °C)
https://www.shimadzu.com/an/service-support/technical-support/analysis-basics/lib/lctalk/s5/021.html

## Slide 7: Přehled technik odplyňování
Sparging – „vyčištění kapaliny od plynu“
  Helium je mnohem méně rozpustné v kapalných rozpouštědlech než jiné plyny, včetně kyslíku a dusíku → Do rozpouštědla (MF) se záměrně vhání helium → Ostatní plyny rozpuštěné v kapalině difundují do bublinek helia a jsou z kapaliny odváděny
  15 minut probublávání odstraní přibližně 80 % kyslíku (rozpuštěného v methanolu), poté lze na přístroji udržovat rozpouštědlo „bez plynu“ s velmi nízkým průtokem helia zavedeným do láhve
  Mínus: sparging héliem se už běžně nepoužívá kvůli praktickému nepohodlí a ceně helia

## Slide 8: Přehled technik odplyňování
Sonikace
  Velmi jednoduchý přístup
  Láhev s MF se před použitím na několik minut vloží do ultrazvukové lázně
  Mínus: tento přístup není příliš účinný; patnáct minut sonikace odstraní pouze asi 30 % kyslíku rozpuštěného v methanolu
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0021967300816465

## Slide 9: Přehled technik odplyňování
Vakuové odplyňování offline
  Vakuum se aplikuje na láhev s MF pomocí vakuové pumpy nebo vývěvy
  Základní myšlenkou je, že snížení tlaku v láhvi snižuje rozpustnost plynů rozpuštěných v kapalině a jakýkoli plyn přítomný nad hranicí rozpustnosti samovolně vybublá z kapaliny
  Dobrým nápadem je použití bezpečnostního štítu, když je láhev ve vakuu
  Efektivním způsobem je i kombinace offline odplyňování a sonikace

## Slide 10: Přehled technik odplyňování
Inline vakuové odplyňování
  Rozpouštědlo nasáváno z láhve polymerní kapilárou umístěnou uvnitř vakuové komory (degaser) na cestě ke vstupnímu zpětnému ventilu vývěvy (v případě vysokotlaké směšovací konstrukce) nebo k dávkovacímu ventilu (v případě nízkotlaké směšovací konstrukce)
  Polymer v kapiláře je propustný pro hlavní plyny, které potřebujeme odstranit (hlavně dusík a kyslík) → molekuly plynu jsou nasávány a selektivně odstraňovány z kapaliny
  Počátkem roku 2000 se inline vakuové odplyňování stalo dominantním způsobem odplyňování používaným v dnešních LC přístrojích
  Snadno použitelné (bez manipulace ze strany analytika) a poměrně robustní (s výjimkou občasné poruchy vakuové pumpy nebo netěsné armatury)
Blokové schéma pro LC vývěvu s nízkotlakým směšováním. Vakuový odplyňovač je umístěn mezi lahvemi s rozpouštědlem a dávkovacím ventilem.

## Slide 11: Přehled technik odplyňování
Inline vakuové odplyňování
  Přes stěnu hadičky mohou přecházet i jiné molekuly než rozpuštěné plyny, které jsou malé a těkavé, a mohou být odváděny vakuovou pumpou
  Při použití předem smíchaných rozpouštědel se složení rozpouštědla vystupujícího z odplyňovacího modulu bude lišit od složení rozpouštědla vstupujícího v důsledku ztráty těkavější složky rozpouštědla
  Například směs acetonitrilu a vody bude obsahovat o něco méně acetonitrilu na výstupu z degaseru než na jeho vstupu
  U většiny aplikací nebudou tyto změny natolik velké, aby ovlivnily výkonnost metody, ale některé aplikace, které jsou citlivější na složení rozpouštědla, mohou být ovlivněny
  Podobné účinky na složení rozpouštědla se objevují i u jiných metod odplyňování, včetně spargingu a offline odplyňování, takže se nejedná o problém, který by se týkal pouze inline odplyňování