## Slide 1: Problémy v kapalinové chromatografii
„Troubleshooting“

## Slide 2: Problémy v HPLC
Většinu problémů, které se vyskytují při separaci látek na chromatografické koloně můžeme vyčíst již z pouhého průběhu základní linie, tvaru chromatografického píku nebo celého chromatogramu. Podle těchto příznaků můžeme rozdělit problematiku do několika skupin:
symptom základní linie
symptom retenčního času
symptom profilu chromatografického píku

## Slide 3
baseline

## Slide 4
1.1 Šum na základní linii (drift)

## Slide 5
Šum na základní linii Příčiny
Systém nebo chromatografická kolona není dostatečně ekvilibrována (zejména při chromatografii iontových párů).
Kontaminovaná nebo degradována kolona nebo předkolona.
Netěsnost v systému (dávkování vzorku, cela detektoru, spoje kapilár).
Mobilní fáze je kontaminována, popřípadě je špatně odvzdušněna.
Kontaminovaný in-line filtr mobilní fáze nebo zásobník mobilní fáze.
Mobilní fáze obsahuje stabilizátor.
Kontaminovaná cela detektoru.
Nekorektní nastavení vlnové délky detektoru.
Teplotní změny v systému (na chromatografické koloně)

## Slide 6
1.2 Cyklický průběh základní linie
Normální průběh základní linie
Cyklický průběh základní linie
HPLC pumpa pulsuje (krátké vlny).
Mobilní fáze není dokonale promíchaná (gradient).
Teplotní fluktuace na chromato­grafické koloně (dlouhé vlny).
Mobilní fáze je recyklována a vrácena zpět z detektoru na chromatografickou kolonu (dlouhé vlny). NEDĚLAT!!!!

## Slide 7
1.3 Necyklický průběh základní linie
Normální průběh základní linie
Vzduchová bublinka v cele detektoru
Vzduchová bublinka v cele detektoru
Netěsnost v cele detektoru.
Nastavení vysoké citlivosti detektoru.

## Slide 8
Necyklický průběh základní linie
Normální průběh základní linie
Vysoká citlivost detektoru
Normální průběh základní linie
Netěsnost v cele detektoru

## Slide 10: 2.1 Kolísavý retenční čas (změna retenčního času nástřik od nástřiku)
HPLC pumpa pulsuje (krátké vlny).
Systém nebo chromatografická kolona není dostatečně ekvilibrována (zejména pro chromatografii iontových párů).
Teplotní fluktuace na chromatografické koloně (dlouhé vlny).
Mobilní fáze není dokonale pro­míchaná (gradient).
Kontaminovaná nebo degradována kolona nebo předkolona.

## Slide 11: 2.2 Zvyšující nebo snižující se retenční čas
HPLC pumpa pulsuje.
Teplotní fluktuace na chromatografické koloně.
Kontaminovaná nebo degradována kolona nebo předkolona.
Systém nebo chromatografická kolona není dostatečně ekvilibrována (zejména pro chromatografii iontových párů).
Mobilní fáze je kontaminována, popřípadě je špatně odvzdušněna.
Netěsnost v systému (dávkování vzorku, cela detektoru, spoje kapilár).

## Slide 12: 2.3 Změna retenčního času o novou hodnotu (konstantu)
Nesprávné nastavení průtoku mobilní fáze.
Špatná mobilní fáze.
Jiný typ kolony nebo velikost (délka, průměr).
Špatné nastavení teploty při temperaci chromatografické kolony. Změna teplotních podmínek na koloně.
Kontaminovaná nebo degradována kolona nebo předkolona.
Změna průtoku mobilní fáze

## Slide 14: 3.1 Dvojitý pík (Double peak)
Normální pík
Dvojitý pík (double peak)

## Slide 15
Kontaminovaná nebo degradována kolona nebo předkolona nebo kontaminovaný in-line filtr mobilní fáze.
Příliš vysoká nástřiková hmotnostní koncentrace (objem nástřiku /l/ nebo koncentrace /g/ml).
Špatný výběr separačního systému.
Acidobazické rovnováhy v mobilní a stacionární fázi
Potlačení disociace

## Slide 16: 3.2 Frontující pík (fronting peak)
Normální pík
Frontující pík

## Slide 17
Kontaminovaná nebo degradována kolona nebo předkolona nebo kontaminovaný in-line filtr mobilní fáze.
Příliš vysoká nástřiková hmotnostní koncentrace (objem nástřiku /l/ nebo koncentrace /g/ml).
Práce v nelineární oblasti absorpční isotermy.
Eluční síla solventu vzorku je příliš silná oproti eluční síle mobilní fáze.

## Slide 18: 3.3 Chvostující pík (tailing peak)
Kontaminovaná nebo degradována kolona nebo předkolona nebo kontaminovaný in-line filtr mobilní fáze.
Zařízení pro dávkování vzorku.
Nesprávné nastavení časové konstanty detektoru.
Příliš dlouhá cesta mezi kolonou a detektorem.

## Slide 19
Absorpční isoterma a tvar chromatografického píku
Normální pík
Chvostující pík
Abnormální profil píku - chvostující pík

## Slide 20
Jestliže všechny píky chromatogramu chvostují, nebo vykazují dělení
- lze očekávat že je ucpaná frita kolony
- nebo se vytvořil kanálek
Předcházení potížím s ucpanou fritou kolony
- on line filtr 0.5 µm, jestliže se zvedá tlak, pak dobrá indikace, že je filtr ucpaný.
- předkolonka (výměna jednou týdně, nebo po 100 vzorcích, při špatném chormatogramu, či dle zkušeností)
Použití čisté mobilní fáze
Filtrace vzorku přes mikrofiltr (0,45 µm, 0,22 µm)

## Slide 21: 3.4 Negativní pík(y) (jeden nebo více)
Normální pík
Negativní pík
Negativní pík
Normální pík
Negativní píky (všechny)
Negativní píky

## Slide 22
Použití IPC (chromatografie iontových párů).
Práce v blízké oblasti UV cutoff mobilní fáze – mobilní fáze má příliš vysokou absorbci.
Nesprávné nastavení změny vlnové délky u detektorů s programovatelnou vlnovou délkou.
Problém dávkování vzorku – nasátí vzduchové bublinky do jehly nebo dávkovací smyčky.
Programovatelná změna UV detektoru
325 nm – 292 nm
(časová prodleva změny označená šipkami při stanovení vitaminu A a vitaminu E)

## Slide 23: 3.5 Uřezaný pík (top-flat peak)
Příliš vysoká nástřiková hmotnostní koncentrace (objem nástřiku /l/ nebo koncentrace /g/ml).
Na detektoru není elektronicky nastavena nula.
Na detektoru nastavena příliš vysoká citlivost.
Špatně nastavena časová konstanta detektoru.
Normální pík
Uřezaný pík

## Slide 24: 3.6 Více píků v chromatogramu než očekáváme
Mobilní fáze je kontaminovaná.
Vzorek degraduje nebo dochází ke kontaminaci vzorku nečistotami během přípravy.
Eluce látek z předchozího nástřiku.

## Slide 25
Normální chromatogram
Více píků než očekáváme
Pík X z předchozího nástřiku je charakteristický tím, že jeho šířka YXV > Y1V.

## Slide 26: 3.7 Méně píků v chromatogramu než očekáváme, žádné píky nebo menší píky než očekáváme
Vzorek degraduje
Ztráta účinnosti kolony – kolona degradována.
Použitá jiná mobilní fáze.
Problém nástřiku vzorku na chromatografickou kolonu (autosampler): nízký nástřikový objem defektní jehla náběr vzorku mimo vialku malý objem vzorku ve vialce
Problém nastavení detektoru citlivost vynulování základní linie nastavení vlnové délky tok mobilní fáze mimo celu detektoru elektronický problém (defektní lampa)
Solvent vzorku je příliš viskózní.
Autosampler – porucha oplachu jehly.
Kontaminovaná kolona.
Časté !!!

## Slide 27: Použití pufrů
Pro HPLC systémy představuje velké riziko používání pufrů
1. Promytí kolony
Při práci s pufrem se doporučuje následující postupu pro promytí kolony:
* Nejprve promýt mobilní fází, kde pufr je nahrazen vodou ve stejném poměru ( tj. 80:20 acetonitril: pufr nahradit 80:20 acetonitril:voda)
 vyhnout se promytí nejprve přímo acetonitrilem,
případně metanolem, pufr se může vysrážet
Promývá se asi 5 násobkem objemu kolony
* Promyjeme asi 10 násobkem silnějšího rozpouštědla, acetonitril, methanol a ponecháme v něm. Silnější než acetonitril je methylen chlorid, ale pozor, je nemísitelný s vodou
Pozn. Pro kolonu 25 x 4.6 cm bude při průtoku 1 ml/min trvat promytí 10 násobkem mob. fáze asi 25 minut
2. Promytí celého systému
- pumpa - nebezpečí vysrážení pufru a zadření pístu
- frity - zvláště u zásobníku m.f.
- systém kapilár

## Slide 28: Shrnutí
K problémům je nutno přistupovat komplexně - průvodní jevy
Předcházet příčinám !!
Příprava mobilní fáze
výhradně rozpouštědla čistoty HPLC
filtrovat přes porézní filtry 0,45 m
zásobníky mobilní fáze a in-line filtry (kovový, teflon) udržovat v čistotě a zabránit tak možné kontaminaci
důkladně odplynit (off-line vakuově nebo in-line za použití vakuového degaseru nebo on-line probublávání heliem)
Výhody odvzdušnění mobilní fáze:
reprodukovatelné retenční časy
stabilní průtok mobilní fáze
nízký šum základní linie a vysokou citlivost detektorů

## Slide 29: Shrnutí
Analytická kolona
Uchovávání: reverzní fáze - methanol, acetonitril
normální fáze – hexan/acetonitril
Doporučení:
nikdy nenechávat kolonu vyschnout
uchovávat naplněnou doporučenou mobilní fází, zásadně ne pufrem
uchovávat uzavřenou originálními uzávěrkami a na suchém, ale ne příliš teplém místě
chránit kolonu před vibracemi a nárazy
Deník kolony
název, typ, rozměry a výrobní číslo kolony
zpětný tlak na koloně (back pressure) – stárnutí kolony
Mrtvý objem kolony ??

## Slide 30
PROBLÉMY V LC
Vliv složení mobilní fáze na separaci analytů
90 % MeCN
80 % MeCN
70 % MeCN
60 % MeCN
50 % MeCN
40 % MeCN
Kolona: 150 mm  4,6 mm, 5 µm C18
Mobilní fáze: voda–MeCN
Průtok: 2 mL/min; teplota: 35 °C
Zdroj: J.W. Dolan, LC GC Europe 19(7) 396-400

## Slide 31
PROBLÉMY V LC
Carryover
Zdroj: J.W. Dolan, LC GC Europe 19(10) 522-529
Jednoduchý zřeďovací carryover
Zřeďovací–adsorpční carryover

## Slide 32
PROBLÉMY V LC
Stáří LC kolony
Nová kolona
Kolona po 500 nástřicích reálných vzorků
Zdroj: R.D. Morrison, J.W. Dolan, LC GC Europe 18(7) 386-389

## Slide 33
PROBLÉMY V LC
Čistoty vody použité pro mobilní fázi
Vliv organických látek (TOC) přítomných ve vodě na základnu (214 nm)
Zdroj: R.D. Morrison, J.W. Dolan, LC GC Europe 18(7) 386-389

## Slide 34
PROBLÉMY V LC
Nástřik vzorku
Nástřik 30 µL v mobilní fázi
RP separace
Mobilní fáze: 18 % MeCN–voda
Nástřik 30 µL v MeCN
Zdroj: J.W. Dolan, LC GC Europe 18(10) 514-519

## Slide 35: LC-MS method development
Gradient optimization
Injection of strong sample diluent causes serious band broadening of less retained compounds:
Time
1.00
1.50
2.00
%
0
100
Time
1.00
1.50
2.00
%
0
100
Acetonitrile (strong diluent)
Injection: 5µl
Water
(weak diluent)
Injection: 5µl
Time
1.00
1.50
2.00
%
0
100
Acetonitrile (strong diluent)
Injection: 2µl
Time
1.00
1.50
2.00
%
0
100
Acetonitrile (strong diluent)
Injection: 3µl
Time
1.00
1.50
2.00
%
0
100
Acetonitrile (strong diluent)
Injection: 4µl
Change of dilluent

## Slide 36: LC-MS method development
Gradient optimization
Gradient tuning for injection of strong solvent in multi-analyte method with.
Optimized gradient
Linear gradient
Focusing of the polar analytes
Separation of non-polar compounds
Time
1.50
2.00
2.50
%
0
100
2010-02-03 pest 20
1: TOF MS ES+
184.019 20PPM
372
Time
1.00
1.50
2.00
%
0
100
2010-02-03 pest 15
1: TOF MS ES+
184.02 20PPM
826
2.5× higher intensity
Optimized gradient
Linear gradient

## Slide 37: LC-MS method development
Gradient optimization
Possible solution is dillution of extract by water and increasing of the injection volume.
The concentration of organic in the sample have to be lower than in inital mobile phase.
Risk of matrix precipitation or analyte hydrolysis in water.

## Slide 38
PROBLÉMY V LC
Přítomnost „cizích“ píků
Zdroj: J.W. Dolan, LC GC Europe 18(10) 514-519




## Slide 39: LC-MS method development
Gradient optimization
Chromatographic profile of the matrix (UHPLC-Time-of-flight MS detector, m/z 50-1000)
Analytes elution
Non-polar co-extracts, elution in 100% organic.
Small amount of polar co-extracts near to void volume.

## Slide 40
Integrace 1
Integrace 2
Standard
Diference mezi výsledky
–42 % (koncentrační hladina ppb)
PROBLÉMY V LC
Integrace
Zdroj: M. Jánská, VŠCHT Praha