## Slide 1: Double (split) píky rešerše
Barbora Zadražilová

## Slide 2: Jeden nebo dva píky?
Jeden pík s abnormálním profilem/dva částečně rozdělené píky
MOŽNÁ PŘÍČINA
  příliš vysoká koncentrace v nástřiku → špatná separace analytů
ŘEŠENÍ
  naředění vzorku
  snížení nastřikovaného objemu
Čas (min)
Ca = 25 ng/ml
Cb = 10 ng/ml
10 µl
3 µl

## Slide 3: Kolik píků je ovlivněno?
Jeden pík v záznamu
Všechny píky v záznamu
  Kontaminovaná/degradovaná kolona nebo předkolona
  Ucpaná/blokovaná frita
  Vysoká nástřiková hmotnostní koncentrace
  Špatný výběr separačního systému
  Rozpouštědlo nekompatibilní s MF

## Slide 4: Kontaminovaná/degradovaná (před)kolona
MOŽNÁ PŘÍČINA
  Nedostatečné promytí kolony → ucpání kolony
  Stárnutí kolony → vznik mikrokanálků na počátku kolony → stagnace MF a separující se látky
ŘEŠENÍ
  Odstranění/výměna předkolony
  Promytí kolony

## Slide 5: Ucpaná frita
Nejčastější příčina vzniku dvojitých píků
MOŽNÁ PŘÍČINA
  Nedostatečně zfiltrovaný vzorek
ŘEŠENÍ
  Promytí kolony
  Výměna frity

## Slide 6: Špatný výběr separačního systému
MOŽNÁ PŘÍČINA
  pH ≈ pK
ŘEŠENÍ
  Změna pH MF (+/- 2)

## Slide 7
Stanovení kapsaicinu v chilli papričkách
0,03M H3PO4 : MeOH (30 : 70)
0,03M H3PO4 : MeOH (40 : 60)
vzorek
DAD, 282 nm

## Slide 8
Stanovení kapsaicinu v chilli papričkách
Modrá – vzorek+standard; zelená – (jiný) vzorek
spektrum kapsaicinu
LOD: 0,018 mg/l
LOQ: 0,062 mg/l
Linearita: 1 – 200 mg/l

## Slide 9
Stanovení kapsaicinu v chilli papričkách
detektor: FLD, ex. 280 nm, em. 320 nm
kalibrace, 25 mg/l
vzorek
kalibrace, 200 mg/l

## Slide 10: Další problémy
Troubleshooting – Inserty do vialek
Při přechodu na novou metodu nebyla upravena výška jehly. Zatímco standard ukazoval očekávaný výsledek, vzorky ukazovaly neustále nulovou koncentraci API.
Nová metoda
V = 200 uL
V = 1000 uL
STANDARD
VZOREK
Původní metoda
V = 50 uL
STANDARD
+
VZOREK
5/7