## Slide 1: U-HPLC-MS Troubleshooting Přetlakování systému

## Slide 2: Uvedení do problematiky: tlak v LC systému
Tlak v LC systému je ovlivněn několika faktory: LC kolonou, mobilní fází, průtokem mobilní fáze, teplotou aj.
Problémy s tlakem v LC systému:
  Kolísání tlaku/pulzní tlak
  Přetlakování
  Nízký tlak nebo žádný tlak
https://www.waters.com/webassets/cms/library/docs/local_seminar_presentations/sp_sem_uplc_troubleshooting_inst_2014.pdf
Tlak vzrůstá postupně: postupné ucpání filtru, frity kolony či kolony
Tlak vzrůstá náhle : ucpání systému či kolony

## Slide 3: Přetlakování: jak postupovat?
– Zkontrolovat, zda se něco nezměnilo (kolona, mobilní fáze, teplota)
– Pokud se nic nezměnilo, odmontovat kolonu a nahradit ji za kovovou spojku, po té zkontrolovat, zda je tlak v systému obvyklý.
– Pokud je tlak v systému vysoký, je potřeba postupně zkontrolovat spojení v LC systému
  Po uvolnění každé části se sleduje, zda tlak zůstává stejný nebo snižuje se
  Vyměnit nebo vyčistit (např. promývání iPrOH)součástku (sedýlko, kapiláry, předkolona, inline filter, šesticestný ventil), která dělá problémy.
  Pozor: nepovolovat spojení pod vysokým tlakem!
https://www.waters.com/webassets/cms/library/docs/local_seminar_presentations/sp_sem_uplc_troubleshooting_inst_2014.pdf

## Slide 4: Troubleshooting: metabolomika vzorků máků
Vzorky mletého máku extrahované pomocí EtOH
Sekvence: celkově 66 vzorků máku + vzorek pro kontrolu kvality (QC)+blanky
U-HPLC-MS/MS analýza
U-HPLC-Dionex UltiMate 3000
Kolona: BEH C18 (2.1x100 mm, 1.7 µm)
Teplota kolony: 60 °C
Mobilní fáze:
A: roztok 5 mM HCOONH4 v H2O:MeOH (95:5, v/v) + 0,1% HCOOH
B: roztok 5 mM HCOONH4 v iPrOH:MeOH:H2O (65:30:5, v/v/v) + 0,1% HCOOH
Nástřik: 1 µL
MS(MS/MS)-TripleTOFTM 6600 (Sciex)
m/z rozsah: 100-1200
Ionizační technika: ESI +/-
Time | A[%] | B[%] | Flow rate [ml/min]
0.000 | 90 | 10 | 0.300
2.000 | 75 | 25 | 0.300
5.000 | 75 | 100 | 0.300
13.000 | 0 | 100 | 0.400
13.100 | 90 | 10 | 0.400
15.000 | 90 | 10 | 0.300
Chart: Gradient mobilní fáze
| 0 | 0 | 2 | 5 | 13 | 13.1 | 15
 | 10 | 10 | 25 | 100 | 100 | 10 | 10

## Slide 5: Průběh analýzy
Acquisition error
Problém – přetlakování systému

## Slide 6: Záznam tlaku během měření
Postupný nárůst tlaku během měření sekvence
Počátek
Konec
Pump Pressure [bar]
Problém – přetlakování systému
Time [min]

## Slide 7: TIC všech vzorků
Time [min]
Intensity

## Slide 8: Postup při řešení problému
1. předpoklad zanesení a částečné ucpání kolony
2. předpoklad – problém vyskytuje v jiné části LC systému
  Odmontování kolony, spuštění průtoku do LC systému
  !Tlak cca 300 barů (místo očekávaného tlaku v rozmezí 5-45 barů)
  Ucpání v některé části systému mezi pumpou a vstupem do kolony
  Promytí kolony MeOH (obvyklé promytí) a iPrOH (vymytí lipidů), po promýtí tlak je stále příliš vysoký
Je potřeba provést postupnou kontrolu systému

## Slide 9: Postup při řešení problému
Postupná kontrola systému
Kontrola vzorků (a jejich chování)
  Odpojení kapiláry vedoucí MF od pumpy do šesticestného ventilu
  – tlak v pořádku
  Odpojení kapiláry vedoucí MF + vzorek na kolonu
  – tlak v pořádku
  ! Problém se nachází na kapiláře s heaterem mezi šesticestým ventilem a kolonou.
  Problém způsobují měřené vzorky.
  Extrakty máků byly při bližším přezkoumání čiré (bez usazenin/sraženin)
  K problému dochází při interakci vzorku s MF

## Slide 10: Řešení problému
Kontrola interakcí vzorek-MF (smícháním vzorku s MF)
Možné postupy řešení problému
  Vzorek = ethanolový extrakt
  A: roztok 5 mM HCOONH4 v H2O:MeOH (95:5, v/v)+ 0,1% HCOOH
  Úprava MF (gradientu) - A: roztok 5 mM HCOONH4
  v H2O:MeOH (50:50, v/v) + 0,1% HCOOH => vznik bílé sraženiny
  Vznik bílé sraženiny. Bílá sraženina ucpává kapiláru za šesticestným
  ventilem (+ zanáší kolonu). Nerozpustná (špatně rozpustná) v H2O, MeOH a iPrOH.
  Řešení -> promytí roztok MeOH + 4% HCOOH
  Vysrážení vzorků -> filtrace -> měření =>ztráta části metabolomu
  Změna extrakčního postupu => ztráta části metabolomu
  Momentální stav kolony

## Slide 11: Řešení problému: jak to dopadlo
Extrakční rozpouštědlo – zůstává ethanol
Výměna šesticestého ventilu a vyčistění celého systému
Úprava podmínek LC analýzy:
  Nový gradient MF (rychlejší), vzorek se neusazuje
  Úprava doby analýzy
  Úprava průtoku MF
Time | A[%] | B[%] | Flow rate [ml/min]
0.000 | 90 | 10 | 0.35
1.000 | 50 | 50 | 0.35
5.000 | 20 | 80 | 0.35
11.000 | 0 | 100 | 0.35
17.000 | 0 | 100 | 0.35
17.100 | 90 | 10 | 0.35
20.000 | 90 | 10 | 0.35
Chart: Gradient mobilní fáze
| 0 | 1 | 5 | 11 | 17 | 17.100000000000001 | 20
 | 10 | 50 | 80 | 100 | 100 | 10 | 10