## Slide 1: HPLC Troubleshooting
podle LC GC By John W. Dolan
příklady z praxe

## Slide 2: Vysoký tlak 1
postupný nárůst pracovního tlaku s každým analyzovaným vzorkem cca o 10-20 bar
pravděpodobná příčina:
nedostatečně přečištěný vzorek, postupné ucpávání předkolony
řešení
předkolona postupně zanášena lipidy přítomnými ve vzorku
problém s přečištěním (extrakce a analýza lipofilních látek)  vymražení vzorku přes noc  ztuhnutí lipidů  nástřik pouze čistého vzorku

## Slide 3: Vysoký tlak 2
normální tlak 280 bar, teď náhle 480 bar (limit 600 bar)
možné příčiny:
  ucpaná předkolona – po výměně stále vysoký tlak
  ucpaná kolona – nepravděpodobné, kolona nová
  ???
řešení:
- použití kapiláry s menším vnitřním průměrem než obvykle  výměna kapiláry za jinou, pokles tlaku, měření

## Slide 4: Pík s „oušky“
Analýza karotenoidů
- standard luteinu (20 µg/ml), detekce 444 nm

## Slide 5: Pík s „oušky“
příčina: příliš vysoký objem nástřiku, zahlcení detektoru
řešení: objem nástřiku: 5 µl  3 µl
Analýza karotenoidů
- standard luteinu (20 µg/ml), detekce 444 nm

## Slide 6: Pík „navíc“ ve standardu
Analýza karotenoidů
- standard luteinu (20 µg/ml), detekce 444 nm

## Slide 7: Pík „navíc“ ve standardu
příčina:
degradace standardu
řešení
zvážení finančních možností
nákup nového standardu

## Slide 8: Necyklický průběh základní linie (promývání kolony)

## Slide 9: Necyklický průběh základní linie (promývání kolony)
příčina: kontaminace systému z předchozích měření
řešení: promytí systému mobilní fází (95 % ACN 25 min, 90 % ACN 15 min)

## Slide 10: Necyklický průběh základní linie: měření
Analýza karotenoidů:
- standard luteinu 0,1 µg/ml, detekce 444 nm
Analýza karotenoidů:
- vzorek řasy
Příčina???
Řešení????

## Slide 11: „Ghost“ píky v gradientu
LC GC Readers´ Questions: Gradient Ghost Peaks By John W. Dolan
HPLC s reverzní fázi – v RT analytu – interference + výskyt i ve slepém vzorku
Rozdíly intenzit píku mezi jednotlivými dávkami MF
Šum baseline se projeví, když není nastříknut vzorek – eliminace problému s matricí vzorku
Extra píky - kontaminace MF
Nastříknut byl slepý vzorek – možnost změřit gradient bez nástřiku – chyba v rozpouštědle slepého vzorku?

## Slide 12: Řešení problému - pufry
Možnost porovnání dvou MF připravených s použitím rozdílných zdrojů pufru
Možnost vynechat filtraci k vyloučení vlivu filtru
Pufry z různých zdrojů – různé chromatogramy
Všechna měření – stejné podmínky
a – d = rozdílné zdroje pufru
e = pouze voda

## Slide 13: Ach, ta voda
(a) – MF připravena s použitím laboratorně připravené „HPLC grade“ vody
(b) – MF připravena ze zakoupené „HPLC grade“ vody
Pro měření použity stejné podmínky
zkontrolovat, zda nedošlo ke kontaminaci MF nebo jiné části systému

## Slide 14: Analýza olejů - TIC
Nepolární extrakt
Surový palmový olej
ESI +
Nepolární extrakt
Surový palmový olej
ESI -

## Slide 15: Problém?
Po vyndání vzorků z autosampleru:
Po odstání při laboratorní teplotě:
5 °C
20 °C
Řešení: Zvýšení teploty v autosampleru pro příští měření na 20 °C

## Slide 16: Analýza triacylglycerolů čokolád - Teplota autosampleru
Parametr, který obvykle není v publikacích uváděn
Běžně v autosampleru používána nízká teplota (např. 7 °C)
Pomalejší degradace látek přítomných v extraktech
Nevhodné pro analýzu TAG – vysrážení z roztoku (zejména TAG s vyšším efektivním uhlíkovým číslem)
18 °C
7 °C
Nutno udržovat vyšší teplotu!
Kakaové máslo,
petrolether
Notes: Zdá se to jako samozřejmost, ale...
Vliv použitého rozpouštědla?

## Slide 17: Rozmyté píky při analýze polyfenolů
  Volba jiného nastřikového rozpouštědla
epikatechin
katechin
MF: 1% FA ve vodě
1% FA v ACN
Nástřik: ACN
MF: 1% FA ve vodě
1% FA v ACN
Nástřik: MeOH, voda

## Slide 18: Posun retenčních časů?
Theobromin
Time
4.30
4.35
4.40
4.45
4.50
4.55
4.60
%
0
100
1: TOF MS ES+
181.07 30.00PPM
2.07e5
4.42
Time
2.80
3.00
3.20
3.40
3.60
%
0
100
1: TOF MS ES+
195.088 30.00PPM
4.76e4
2.88
3.20
4.46
Kofein
Time
2.50
2.60
2.70
2.80
2.90
3.00
%
0
100
1: TOF MS ES+
850.78 30.00PPM
1.26e6
2.74
Triacylglycerol POP
2.75
Time
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
%
0
5
10
15
20
25
30
35
40
% B
Range: 38
5.02
140 nástřiků
140 nástřiků
140 nástřiků
Použitý gradient

## Slide 19: Vliv modifikátoru v MF – kofein, theobromin
Time
3.80
4.00
4.20
4.40
4.60
%
0
100
5.42e5
3.86
Time
4.20
4.30
4.40
4.50
4.60
4.70
4.80
%
0
100
1: TOF MS ES+
195.088 30.00PPM
2.37e5
4.34
Modifikátor HCOOH
4.58
Modifikátor HCOOH + HCOONH4
4.54
Modifikátor HCOONH4
Time
2.50
3.00
3.50
4.00
4.50
%
0
100
1: TOF MS ES+
195.088 30.00PPM
1.09e5
2.89
4.42

## Slide 20: Porovnání různých stacionárních fází
BEH
1
2
4
3
5
6
7
2
4
3
5
6
7
1
BEH
HSS C18 SB
BEH 2-EP
2
4
3
5
6
7
1
Torus 2-PIC
1
2
Torus Diol
2
1
4
3
5
6
7
Torus DEA
Zmerena kalibrace
1
2
4
3
5
6
7
1
2
4
3
5
6
7
40 °C
60 °C
40 °C
40 °C
0 min 12 %
3 min 40 %
5 min 40 %
0 min 10 %
4,5 min 40 %
8 min 40 %
0 min 12 %
3 min 40 %
5 min 40 %
0 min 5 %
3 min 36 %
6 min 36 %
Modifikátor MeOH/MeCN 80/20 (v/v), 5 % H2O, 15mM HCOONH4
0 min 1 %
5 min 5 %
7 min 40 %
9 min 40 %
Torus 1-AA
6
7
5
Cf Tb nejsou
1 Caffeine (0.15 µg/ml) 2 Theobromine (0.9 µg/ml) 3 Fructose (20 µg/ml) 4 Glucose (20 µg/ml) 5 Sorbitol (10 µg/ml) 6 Saccharose (20 µg/ml) 7 Lactose (10 µg/ml)
30 °C
0 min 2 %
3,5 min 2 %
4 min 20 %
5 min 40 %
Notes: Mobilka? MeOH/H2O, basic additive (0,5 % triethylamine – nevhodný pro MS, lze ale DMA. Negative ionization)
Jaké lze max použít % H2O? 7 % ok. Zkusit 8 %, 9 %, 10 %
Hlavně glukosa a laktosa problematické peaky
Rychlý gradient (vysoké % modif.) – peaky cukrů vysoké intenzity; chvostování peaků (viz BEHka – rychlejší gradient – horší chvostování)
Zkusit isokratickou eluci (20 % ?)
Vliv nastřikovaného rozpouštědla? (voda ředěná MeOH/MeCN/...?)

## Slide 21: Problém Frontující píky
Vialka?
MF?
kolona?
OPLACH JEHLY

## Slide 22: Oplach jehly
Carry-over
„Strong needle wash“ (SNW)
  Doporučení: 50-100% MeOH nebo ACN (pro RP)
„Weak needle wash“ (WNW)
    Doporučení: 100% H2O nebo 0-25% MeOH (pro RP)
Kapalinová chromatografie v analýze potravin a přírodních produktů, 21.4.2016

## Slide 23: Odhalení příčiny a řešení
MF:
  A: H2O + 5mM HCOONH4 + 0,1% HCOOH
  B: MeOH + 5mM HCOONH4 + 0,1% HCOOH
Oplachy jehly:
  SNW: MeOH
  WNW: 5% MeOH
Čas [min] | Průtok [ml min-1] | A [%] | B [%]
0 | 0,300 | 90 | 10
1 | 0,350 | 50 | 50
11 | 0,450 | 5 | 95
12 | 0,700 | 5 | 95
14 | 0,700 | 5 | 95
16 | 0,500 | 90 | 10
jako WNW byl použit MeOH  rozpouštědlo s vyšší eluční sílou
Řešení:
správné rozpouštědlo pro WNW
Chyba
nutnost kontroly

## Slide 24: UPLC-QToF MS metabolomický přístup METODA 1
Instrumentace: Synapt G2 – LC-QTOFMS (Waters)
Kolona: Acquity UPLCTM BEH C18 (100 x 2.1 mm; 1.7 μm)
Mobilní fáze:
  A – 0.1 % HCOONH4 v d.H2O
  B – 0.1 % HCOONH4 v MeOH
  Gradientová eluce
Nástřik: 3 a 5 μl
Teplota kolony: 35 °C
Ionizační mód: pozitivní/negativní

## Slide 25: Jablečné šťávy - první nástřik (3μl)
Negativní mód ionizace
Pozitivní mód ionizace

## Slide 26: Test objemu nástřiku
Nástřik 3 ul
Nástřik 5 ul
Negativní mód ionizace

## Slide 27: METODA 2
Instrumentace: Synapt G2 – LC-QTOFMS (Waters)
Kolona: Acquity UPLCTM BEH HILIC (100 x 2.1 mm; 1.7 μm)
Mobilní fáze:
  A – Acetonitril
  B – 10 mM CH3COONH4
  Gradientová eluce
Nástřik: 3 μl
Teplota kolony: 35 °C
Ionizační mód: pozitivní/negativní

## Slide 28: Analýza vzorku jablečné šťávy
Negativní mód ionizace
Pozitivní mód ionizace

## Slide 29: METODA 3 - Finální metoda
Pro analýzu vzorku jablečné šťávy byl upraven gradient, průtok mobilní fáze a objem nástřiku.

## Slide 30: METODA 3 - Finální metoda
Instrumentace: Synapt G2 –LC-QTOFMS (Waters)
Kolona: Acquity UPLCTM BEH C18 (100 x 2.1 mm; 1.7 μm)
Mobilní fáze:
  A – 5mM CH3COONH4
  B – 100 % MeOH
  Gradientová eluce
Nástřik: 3 μl
Teplota kolony: 35 °C
Ionizační mód: pozitivní/negativní
t (min) | flow (ml/min) | A (%) | B (%) | curve
0 | 0.400 | 90 | 10 | initial
2.5 | 0.400 | 10 | 90 | 6
10 | 0.400 | 10 | 90 | 6
12 | 0.400 | 90 | 10 | 1

## Slide 31: Analýza vzorku jablečného džusu
Negativní mód ionizace
Pozitivní mód ionizace
Některé Identifikované látky
Kyselina chlorogenová
Floridzin
p-kumarová kyselina
Kyselina ferulová
A další…

## Slide 32: Průtoková rychlost
Optimální průtoková rychlost – minimum van Deemterovy křivky kolona vykazuje největší účinnost
Van Deemterova rovnice:
Lineární rychlost mobilní fáze

## Slide 33: Troubleshooting
Problém při převodu metody z kapalinové chromatografie (LC) na ultra účinnou kapalinovou chromatografii (UHPLC)
Špatné pochopení role průtoku mobilní fáze???
Uvažujeme převod isokratické metody LC na UHPLC
Zachování rozlišení Rs
N…column plate number
α...separation factor
k….retention factor
tR…retention time
to…column dead time

## Slide 34: Zachovat konstantní Rs?
Musíme zachovat konstantní také: N, α a k
Nesmí se měnit chemie systému
  Zejména mobilní fáze
  Stacionární fáze k a α budou konstantní
  Teplota
Co se může měnit?
  Parametry kolony (délka, vnitřní průměr, velikost částic)
Chemie kolony musí být stejná!
Poměr délky kolony/velikost částic konstantní
+ 50 % a – 25 %
Konstantní N
STEJNÉ

## Slide 35: Příklad
LC
kolona: 150 mm × 4,6 mm, 5 µm
průtok: 1 ml/min
UHPLC s velikostí částic 1,7 µm
(150 mm/5 µm) = 30 ≈ (50 mm/1,7 µm) = 29,4
v rámci limitů + 50 % a – 25 %
Výsledek: 50 mm × 2,1 mm; 1,7 µm
užší kolony u UHPLC

## Slide 36: Nastavení průtoku
Zachovat konstantní lineární rychlost
  Změna plochy průřezu kolony úměrná druhé mocnině poměru průměrů kolony
  (2,1 mm/4,6 mm)2 = 0,208 ≈ 0,2
Výsledek: Počáteční průtoková rychlost by měla být snížena na 0,2 ml/min
Zisk stejné lineární rychlosti

## Slide 37: Srovnání
Stejný chromatogram – rozdíl jen v tR
Předpoklad: UHPLC tR 1/3 z LC tR
(LC kolona 3 krát větší)
Skutečnost: tR se liší o 35 %
(zaokrouhlování ideálním průtokem 0,208 ml/min na 0,2 ml/min)
Izokratická reverzní fáze pro nitroaromatické sloučeniny v 55 % methanol – pufr, 35°C
a) 150 mm × 4,6 mm, 5µm
1 ml/min
50 mm × 2,1 mm 1,7µm
0,2 ml/min
c) = b), ale průtok 1 ml/min

## Slide 38: Gradient
Rozdělení 12 PAU: začátek a)
  Kolona: 150 mm × 4,6 mm; 5 µm
  Průtok: 1 ml/min
  Gradientová eluce: od 45 % až 90 =
  Acetonitrilu po 30 min
  b) 50 mm × 2,1 mm; 1,7 µm
  průtok: 0,2 ml/min, gradient 30 min
  c) = b), ale průtok: 0,2 ml/min, Tg = 10 min
  d) = b), ale průtok: 1 ml/min, Tg = 10 min
  e) = b), ale průtok: 1 ml/min, Tg = 2 min
c) 14 krát rychlejší než a)
  Pouze vylepšení podmínek
Výsledek b), nedochází ke zvýšení N
  (pro 1,7 µm kolony o 2 % nižší než pro 5 µm)

## Slide 39: Gradientová eluce
Výpočet není stejný jako isokratická eluce
Pro udržení konstantního Rs
  N a k – konstantní
Rozsah gradientu neměnit změna chemie systému
S bude stejné, neměníme vzorek
F……průtok (ml/min)
ΔΦ…rozsah gradientu
(pro 45 – 90%, se rovná 0,45)
Vm…objem kolony (ml)
S…….konstanta pro daný analyt
změna gradientu, průtoku, velikosti kolony – kompenzace aby rovnice 5 byla konstantní
Kolony: 150 mm × 4,6 mm má Vm ≈ 1,6 ml
50 mm × 2,1 mm má Vm ≈ 0,11 ml

## Slide 40: Závěr
Přenos isokratické metody z LC na UHPLC je jednoduchý
  Kolona se stejným chemickým složením
  Přibližně stejný počet N jako původní LC kolona
  Nastavit průtok (přijatelný protitlak)
Doporučení mezikroku při přenosu metody se stejnou lineární rychlostí
Přenosem metody s gradientovou elucí může docházet ke snížení retence vzorků
Přenos metody může být náročný, ale je to výzva 
než pouhá instalace UHPLC kolony a změna průtoku

## Slide 41: Vliv přečištění extraktů komplexních matric na životnost kolony
V rámci této studie byl proveden:
Vývoj a optimalizace metody pro detekcii 56 mykotoxinů v krmivech
Optimalizace extrakce založené na technice QuEChERS
Optimalizace přečištění extraktu
QuEChERS
aplikace
Vosky, tuky, mastné kyseliny, oligo- a mono sacharidy, peptidy, aminokyseliny, organické kyseliny

## Slide 42: Chromatografický záznam přečištěného a nepřečištěného extraktu pšenice (A) a siláže (B)
Pracovní charakteristiky U-HPLC-(ESI)-orbitrapMS:
Přístroj Acquity UPLC®
Kolona Acquity UPLC® HSS T3 (100 mm × 2,1 mm, 1,8 µm)
Teplota kolony 40 °C
Objem nástřiku 5 μl
Složení mobilní fáze A: 5 mM octan amonný
B: 100 % methanol
Teplota autosampleru 10 °C
Doba analýzy 20 min

## Slide 43
Optimalizace SPE přečištění
Výtěžnosti mykotoxinů (%)
Chart: %
| OTA | Patulin | Trichothecenes | Zearalenones | Enniatins | Altertoxins | Ergot alkaloids | Aflatoxins | Carboxylic mycotoxins
C-18 | 103 | 102 | 106 | 105 | 66 | 101 | 85 | 105 | 104
Alumina | 1 | 42 | 3 | 5 | 101 | 3 | 30 | 88 | 0
Charcoal | 1 | 83 | 88 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 25
Vliv SPE přečištění:
Zkrácení doby analýzy
Zvýšení životnosti kolony

## Slide 44: Degradace stacionární fáze na bázi silica u ,,size excluzion´´ kolony
Podmínky měření doporučené výrobcem: Mobilní fáze: 50 mM fosfátový pufr a 300 mM chlorid sodný, pH 6.8
Nástřik: 2 µL
Teplota kolony: 25
Průtok: 0.35 ml/min
Detekce: 220 nm
Kolona: Yarra 3 µm SEC 2000 (Phenomenex)
(300x4.6mm)

## Slide 45
min
2
4
6
8
10
12
Norm.
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
Thyroglubulin 669,000
IgG
150,000
BSA 66,400
Myoglobin 17,000
Uracil 112
7.5
6.8
9.0
8.3
11.8
5.6
BEH200 SEC Test Mix. Waters
Po měření byla kolona promyta nejprve vodou a poté 20% MeOH

## Slide 46: Degradace stacionární fáze
min
2
4
6
8
10
12
Norm.
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
7.5
6.8
9.0
8.3
11.8
5.6
min
2
4
6
8
10
12
14
16
18
Norm.
0
50
100
150
200
250
300
350
6.0
7.3
8.2
12.8
11.3
9.8
min
2
4
6
8
10
12
14
16
18
Norm.
0
50
100
150
200
5.2.2014
5.5
6.6
7.4
8.8
11.6
min
2
4
6
8
10
12
14
16
18
Norm.
0
50
100
150
200
250
300
5.5
6.7
7.4
8.8
po 10% DMSO)
min
2
4
6
8
10
12
14
16
18
Norm.
0
20
40
60
80
100
120
5.6
6.8
7.6
9.1
po 0.5% SDS
8.1.2014
29.1.2014
Špatně kondiciovaná kolona?
Špatně připravené mobilní fáze?
REKLAMACE
54 nástřiků!!!

## Slide 47: Co s tím?
pH 2.5-7.5 (6.8)
Maximální průtok 1.5 ml/min (0.35 ml/min)
Maximální koncentrace solí 1 M (50 mM + 300 mM)
Maximální teplota 50 °C (25 °C)
Maximální tlak 206 barů (kolem 100 barů)
Skladování 20% metanol nebo 0.05% azid sodný
Reklamace uznána, ale co když se to bude opakovat?

## Slide 48
http://www.chemicalprocessing.com/