## TOLERANCE
TOLERANCE ODMĚRNÉHO NÁDOBÍ
Odměrné baňky ČSN ISO 1042 (1994)
Jmenovitý objem |  |  | Povolená tolerance objemu |  |  |  | toleranční intervaly odměrného nádobí mají trojúhelníkové rozdělení a standardní nejistotu tedy vypočítáme vydělením tolerance odmocninou ze šesti:
(mL) |  |  | (mL)
|  |  | třída A |  | třída B
5 |  |  | 0.025 |  | 0.05
10 |  |  | 0.025 |  | 0.05 |  |  | u=tol/ODMOCNINA(6)
25 |  |  | 0.04 |  | 0.08
50 |  |  | 0.06 |  | 0.12
100 |  |  | 0.1 |  | 0.2
200 |  |  | 0.15 |  | 0.3
250 |  |  | 0.15 |  | 0.3
500 |  |  | 0.25 |  | 0.5
1000 |  |  | 0.4 |  | 0.8
2000 |  |  | 0.6 |  | 1.2
Nedělené pipety ČSN 70 4119 (1986)
Jmenovitý objem |  |  | Povolená tolerance
(mL)
(mL) |  | Třída přesnosti A |  | Třída přesnosti B
0.5 |  |  | 0.005 |  | 0.01
1 |  |  | 0.008 |  | 0.015
2 |  |  | 0.01 |  | 0.02
5 |  |  | 0.015 |  | 0.03
10 |  |  | 0.02 |  | 0.04
20 |  |  | 0.03 |  | 0.06
25 |  |  | 0.03 |  | 0.06
50 |  |  | 0.05 |  | 0.1
100 |  |  | 0.08 |  | 0.15
200 |  |  | 0.1 |  | 0.2
Dělené pipety ČSN 70 4120 (1986)
Jmenovitý objem |  | Hodnota dílku |  | Povolená tolerance pro celkový objem
nebo každý dílčí objem pipet (mL)
(mL) |  |  | (mL) | Třída přesnosti A |  | Třída přesnosti B
1 |  |  | 0.01 |  | 0.006 |  | 0.01
2 |  |  | 0.02 |  | 0.01 |  | 0.02
5 |  |  | 0.05 |  | 0.03 |  | 0.05
10 |  |  | 0.1 |  | 0.05 |  | 0.1
25 |  |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.2
25 |  |  | 0.2 |  | - |  | 0.2
Byrety, mikrobyrety DIN 12700, ČSN 704130
Jmenovitý objem |  | Dělení objemu |  | Povolená tolerance pro celkový objem
nebo každý dílčí objem pipet (mL)
(mL) |  |  | (mL) | Třída přesnosti A |  | Třída přesnosti B
1 |  |  | 0.01 |  | 0.01
2 |  |  | 0.01 |  | 0.01
5 |  |  | 0.02 |  | 0.01
10 |  |  | 0.05 |  | 0.03 |  | 0.05
25 |  |  | 0.1 |  | 0.05 |  | 0.1
50 |  |  | 0.1 |  | 0.08 |  | 0.1
100 |  |  | 0.2 |  | 0.12 |  | 0.2
Odměrné válce Část 1: Odměrné válce se stupnicí ČSN 70 4102-1(1995)
Jmenovitý objem |  |  | Dělení stupnice |  | Povolená tolerance
(ml) |  |  | (ml) |  | (ml)
5 |  |  | 0.1 |  |  | ± 0,1
10 |  |  | 0.2 |  |  | ± 0,2
25 |  |  | 0.5 |  |  | ± 0,5
50 |  |  | 1 |  |  | ± 1
100 |  |  | 1 |  |  | ± 1
250 |  |  | 2 |  |  | ± 2
500 |  |  | 5 |  |  | ± 5
1000 |  |  | 10 |  |  | ± 10
2000 |  |  | 20 |  |  | ± 20
Odměrné válce Část 2:
Válce s kruhovými dělícími čárkami ČSN 70 4102-2 (1995)
Jmenovitý objem |  |  | Dělení stupnice |  | Povolená tolerance
(ml) |  |  | (ml) |  | (ml)
5 |  |  | 0.1 |  |  | ± 0,05
10 |  |  | 0.2 |  |  | ± 0,1
25 |  |  | 0.5 |  |  | ± 0,25
50 |  |  | 1 |  |  | ± 0,5
100 |  |  | 1 |  |  | ± 0,5
250 |  |  | 2 |  |  | ± 1
500 |  |  | 5 |  |  | ± 2,5
1000 |  |  | 10 |  |  | ± 5
2000 |  |  | 20 |  |  | ± 10

## ROZTAŽNOST
TEPELNÉ VLASTNOSTI KAPALIN 1
| b | je teplotní součinitel objemové roztažnosti
| Kapalina |  | b × 103 [K-1]
| aceton |  | 1.49
| benzen |  | 1.23
| diethylether |  | 1.62
| ethylalkohol |  | 1.1
| glycerin |  | 0.5
| chlorid uhličitý |  | 1.22
| chloroform |  | 1.28
| kyselina octová |  | 1.07
| methylalkohol |  | 1.2
| pentan |  | 1.54
| sirouhlík |  | 1.18
| toluen |  | 1.11
| voda |  | 0.207
| xylen |  | 0.99
u_roztažnost= (V*delta_T*beta)/ODMOCNINA(3)
Literatura:
| 1. | Brož J., Roskovec V., Valouch M.: Fyzikální a matematické tabulky.
SNTL, Praha 1980, str. 66.

## ŘEDĚNÍ
Instrukce jsou uvedeny poznámkách, které se vyvolají umístěním kurzoru na červenou značku buňky
Stanovení nejistoty objemu a ředění
pro výpočet nejistoty měření dle ISO1,2
| Stanovení nejistoty objemu V1 |  |  | Pipeta 10 ml
| Vstupy |  |  | Hodnota | u | u2
| Objem (ml) |  |  | 10
| Tolerance (ml) ± |  |  | 0.02 | 0.008165 | 6.6667e-05
| Opakovatelnost doplnění, směrodatná odchylka |  |  | 0.012 | 0.012 | 0.000144
| Roztažnost (K-1) | voda | 0.00021 | 0.0012 | 0.020785 | 0.000432
|  | organika | 0.001 |  | SUM | 0.00064267
| Kolísání teploty ± °C |  |  | 3 | SQRT | 0.025351
|  |  |  | Nejistota u(V1) | 0.025351
|  |  |  | Nejistota u(V1)/V1 | 0.0025351
| Stanovení nejistoty objemu V2 |  |  | Odměrná baňka 100 ml
| Vstupy |  |  | Hodnota | u | u2
| Objem (ml) |  |  | 100
| Tolerance (ml) ± |  |  | 0.1 | 0.040825 | 0.0016667
| Opakovatelnost doplnění, směrodatná odchylka |  |  | 0.024 | 0.024 | 0.000576
| Roztažnost (K-1) | voda | 0.00021 | 0.0012 | 0.20785 | 0.0432
|  | organika | 0.001 |  | SUM | 0.045443
| Kolísání teploty ± °C |  |  | 3 | SQRT | 0.21317
|  |  |  | Nejistota u(V2) | 0.21317
|  |  |  | Nejistota u(V2)/V2 | 0.0021317
Ředění f = V2/V1
| V1 | 10
| V2 | 100
| Nejistota u(V1)/V1 | 0.0025351 | 6.4267e-06
| Nejistota u(V2)/V2 | 0.0021317 | 4.5443e-06
|  | SUM | 1.0971e-05
|  | SQRT | 0.0033122
|  | f = V2/V1 | 10
|  | u(f)/f | 0.0033122
Literatura:
1. Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement. ISO, Geneva l993.
2. Kvalimetrie 11. Stanovení nejistoty analytického měření. Eurachem -ČR, Praha 2001.
ISBN 80-901868-9-0
Překlad Quantifying Uncertainty in Analytical Measurement.Measurement. 2nd Edition (2000)
EURACHEM/CITAC, http://www.eurachem.ul.pt/guidesanddocuments.htm
Note on E10: V příslušných normách uváděno jako "nejvyšší dovolená chyba objemu" viz list "Tolerance". Použijeme trojúhelníkové rozdělení.
Note on E11: Získáme typicky desetinásobným naplněním nádobí vodou a vážením, rozptýlení hodnot charakterizujeme směrodatnou odchylkou.
Note on E14: Kolísání teploty lze obvykle charakterizovat rovnoměrným rozdělením. V případě údaje s 95% spolehlivostí je možné předpokládat normální rozdělení a dělit 1,96.
Note on G8: Vliv jednotlivých příspěvků na nejistotu objemu má charakter aditivního vztahu, a je tedy výsledná nejistota součtem čtverců jednotlivých standardních nejistot.
EURACHEM-ČR
Metodický list 1

## příklad 1 - koncentrace
Stanovení nejistoty kalibračního roztoku pesticidu
Kalibrační roztok pesticidu v methanolu je připravován ze zásobního methanolického roztoku
desetinásobným naředěním methanolem, a to přenesením 10 ml podílu pipetou do 100 ml
odměrné baňky. Dodavatel udává koncentraci zásobního roztoku rovnu 1000 ± 2 mg/l. Kolísání
teploty v laboratoři je ±3 °C okolo 20 °C a koeficient roztažnosti methanolu je 1,2 · 10-3 K-1. Údaje
výrobce o toleranci odměrného nádobí a výsledky experimentů stanovení opakovatelnosti
doplnění nádobí po značku vážením, jako výběrové sm. odchylky, shrnuje následující tabulka.
Vypočtěte koncentraci pesticidu v kalibračním roztoku včetně rozšířené nejistoty (k = 2).
| V / mL | tolerance / mL | opakovatelnost doplnění / mL
pipeta | 10 | 0.02 | 0.012
odměrná baňka | 100 | 0.1 | 0.024
1. Nejistota ředění u(f)
| V | u | urel
pipeta (1) | 10 |  |  | (doplnit podle listu "ředění"
odm. baňka (2) | 100
model ředění: | f = V1 / V2
vztah pro výpočet u(f): | u(f) = f * odmocnina (urel(V1)^2 + urel(V2)^2)
| f | u(f) | urel(f)
2. Nejistota koncentrace zásobního roztoku
rzás | 1000 | mg/l
tol | 2 | mg/l | (údaj o toleranci není blíže specifikován, předpokládám rovnomerné r.)
u(rzás) |  | mg/l
urel
3. Nejistota koncentrace zředěného roztoku
Model měření
nejistota u(cpest) se tedy vypočítá jako (doplňte obecný vztah):
u(rpest) =
... a vypočítejte: | r pest |  | mg/l
| u(rpest) |  | mg/l
4. Koncentrace zředěného roztoku pesticidu
|  | ± |  | mg/l
(k=2)

## stand_roztok
Standardní roztok
A. | Spefikace výrobce: |  | c = | 1000 | ± | 2 | mg/L
|  | neznáme, jakého druhu je údaj za |  |  | ±
potom předpokládáme ROVNOMĚRNÉ rozdělení
B. | Spefikace výrobce: |  | c = | 1000 | ± | 2 | mg/L | (k=1)
jedná se přímo standardní nejistotu!!!!

## kalibrační roztoky
Kalibrační roztoky
V přiložené tabulce jsou uvedeny pipetované objemy připraveného pracovního roztoku
kovového iontu, které byly pipetovány do 50 mL odměrné baňky za účelem přípravy
kalibračních roztoků. Pracovní roztok vznikl ředěním standardního roztoku v poměru
1:1000 (1 mL do 1000 mL odměrné baňky). V tabulce jsou rovněž uvedeny standardní
nejistoty pipetovaných objemů, 50 mL odměrné baňky a 1000 mL odměrné baňky, které
byly odhadnuty standardním postupem. Koncentrace standardního roztoku je výrobcem
uváděna jako (1000 +- 3) mg/L. Vypočtěte koncentrace kalibračních roztoků a jejich
standardní nejistoty.
| veličina | hodnota [mL] | stu [mL] | Rsu
1 | V_1 | 1 | 0.0040415 | 0.4041%
2.5 | V_2.5 | 2.5 | 0.0086603 | 0.3464%
5 | V_5 | 5 | 0.023094 | 0.4619%
7.5 | V_7.5 | 7.5 | 0.034641 | 0.4619%
10 | V_10 | 10 | 0.043301 | 0.433%
| V_50 | 50 | 0.057735 | 0.1155%
| V_1000 | 1000 | 0.34641 | 0.03464%
|  | hodnota [mg/L] | stu [mg/L] | tol
| r_stand | 1000 |  | 3
Rovnice měření
|  | hodnota | stu | Rsu | r_stand | V_1 | V_10 | V_50 | V_1000
| r_stand | 1000 | 0 | 0%
| V_1 | 1 | 0.0040415 | 0.4041%
10 | V_10 | 10 | 0.043301 | 0.433%
| V_50 | 50 | 0.057735 | 0.1155%
| V_1000 | 1000 | 0.34641 | 0.03464%
| r_10 | [8 empty] | hodnota
|  |  | (k=1) | [6 empty] | diff
| podle změn zelené buňky se automaticky doplní | [8 empty] | diff2
| aktualní data do růžových buňek a přepočte se | [8 empty] | suma
kombinovaná nejistota
index
|  | hodnota | stu | Rsu
r_1
r_2.5
r_5
r_7.5
r_10

## příklad 2 - titrace
Titrace peroxidu vodíku manganometricky
zpracováno podle Analyst 127, 140 (2002)
Stanovení peroxidu vodíku probíhá podle následujícího experimentálního schématu:
Navážka 10,000 g kapalného vzorku se převede do 100 mL odměrné baňky a doplní se po
značku. Odpipetuje se 10 mL alikvotního podílu, zředí asi na 50 mL v titrační baňce a titruje
se roztokem KMnO4 do slabě růžového zbarvení. Experimentální data jsou uvedena
v tabulce.
Vypočtěte hmotnostní obsah peroxidu vodíku spolu s rozšířenou nejistotou (k=2).
Při odhadu nejistot předpokládejte, že objemové operace (doplňování odměrné baňky,
pipetování) mají (kombinovanou) relativní standardní nejistotu 0,2 %. Nejistota spotřeby
titračního činidla činí 1 kapku, tj. 0,03 mL. Nejistota koncentrace titračního činidla je 0,3 %.
Hmotnostní operace mají nejistotu 0,0001 g.
Napište a vyčíslete chemickou rovnici reakce manganistanu s peroxidem vodíku v kyselém prostředí.
Ze vztahu mezi látkovými množstvními v chemické reakci odvoďte "rovnici měření", tedy
vztah mezi hledaným obsahem peroxidu vodíku ve vzorku v hmotnostních procentech
a všemi zadanými údaji
Vstupní veličiny |  |  | hodnota | stu | Rsu |  | ms [g] | V100 [mL] | V10 [mL] | VMnO4 [mL] | cMnO4 [mol/L] | MH2O2 [g/mol]
navážka |  | ms [g] | 10 | 0.0001
objem 100 |  | V100 [mL] | 100 |  | 0.2%
objem pipety |  | V10 [mL] | 10 |  | 0.2%
konec titrace |  | VMnO4 [L] | 0.01765 | 3e-05
konc. KMnO4 |  | cMnO4 [mol/L] | 0.02 |  | 0.3%
mol. hmotnost |  | MH2O2 [g/mol] | 34.0147 | 0.000436
| wH2O2 | % | [10 empty] | hodnota
diff
diff2
suma(diff2)
[6 empty] | index | [6 empty] | 0%
| Výsledek |  | ± |  | (%)
(k=2)
Zahrnutí opakovatelnosti do výsledku:
| fopak | 1
| u(fopak) | 0.01
urel(fopak)
rovnice měření: |  | wopak = w * fopak
| wH2O2 , opak |  | ± |  | (%)
(k=2)

## opakovatelnost
NEJISTOTY ZÁKLADNÍCH OPERACÍ
Validace přístroje
Instrumentální signál jako vstupní veličina
Opakovatelnost měření absorbance, plochy píku v chromatografii, výsky vlny v polarografii, atd.
Měříme stabilní roztok známého analytu nezávislým měřením
např. měření K2CrO4 v alkalickém prostředí při dané vlnové délce
| měření č. | absorbance, A
| 1 | 0.254
| 2 | 0.258
| 3 | 0.251
| 4 | 0.254
| 5 | 0.253
| 6 | 0.257
| 7 | 0.256
| 8 | 0.25
| 9 | 0.256
| 10 | 0.255
počet | 10 |  |  | cell B21=POČET2(B10:B19)
průměr |  | 0.2544 |  | cell C22=PRŮMĚR(C10:C19)
směr. odchylka |  | 0.0025473 | 1.001% | cell C23=SMODCH.VÝBĚR(C10:C19)
Validace metody
opakovatelnost za podmínek opakovatelnosti (krátký časový interval, stejný analytik, stejný přístroj, stejný vzorek)
| měřění č. | wPb
| 1 | 24.8
| 2 | 24.9
| 3 | 25
| 4 | 24.8
| 5 | 24.7
| 6 | 25.1
| 7 | 25.1
| 8 | 24.9
| 9 | 24.9
| 10 | 25
| průměr | 24.92 |  | cell C41=PRŮMĚR(C30:C39)
opakovatelnost | std | 0.13166 |  | cell C42=SMODCH.VÝBĚR(C30:C39)
| Rsd | 0.5283% |  | cell C43=C42/C41
[5 empty] | hodnota | stu
| opakovatelnost v rovnici měření: |  |  | faktor opakovatelnosti, fopak | 1 | std
|  | y | výstupní veličina
|  | xi | vstupní veličiny

## absorbance
Nejistota měřené absorbance
Údaje producenta přístroje
|  |  | tol |  | ui | I | % index
| instrumentální správnost |  | 0.005 | [A.U.] | 0.0028868 | (1) | 52.356
| instrumentální reprodukovatelnost |  | 0.002 | [A.U.] | 0.0011547 | (2) | 8.377
Validace přístroje
| opakovatelnost měření |  |  |  | 0.0025 | (3) | 39.267
(n=10)
|  | u(ABS) | 0.0039896